##### EC Declaration of Conformity

##### We

GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

(1) NO. 95 - 11, Pao Chung Rd., Hsin-Tien City, Taipei Hsien, Taiwan

(2) Plot 522, Lorong Perusahaan Baru 3, Prai Industrial Estate, 13600 Prai, Penang, Malaysia

(3) NO.69, Lu Shan Rd., New District, Suzhou City, Jiangsu Province, P.R.C.

declares that the below mentioned product

GVT-417B

is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Law of Member States relating to Electromagnetic Compatibility (89/366/EEC,92/31/EEC,93/68/EEC) and Low Voltage Equipment Directive (73/23/EEC).

For the evaluation regarding the Electromagnetic Compatibility and Low Voltage Equipment Directive, the following standards were applied:

| EMC Directive 89/366/EEC amended by 92/31/EEC;93/68/EEC |
| --- |
| EN 50081-1(1992): Electromagnetic Compatibility-Generic Emission Standard. Part1: Residential, Commercial and light Industry | EN 50082-1(1992): Electro/magnetic Compatibility-Generic Immunity Standard. Part1: Residential, Commercial and light Industry |
| Conducted and Radiated Emissions EN 55022 class B (1994) | Electrostatic Discharge IEC 1000-4-2: 1995 |
| Current Harmonics EN 61000-3-2 + A12 (1996) | Radiated Immunity IEC 1000-4-3: 1995 |
| Voltage Fluctuations EN 61000-3-3 (1995) | Electrical Fast Transients IEC 1000-4-4:1995 |
|  | Surge Immunity IEC 1000-4-5:1995 |
|  | Voltage Dips/Interrupts EN 61000-4-11:1994 |
| EN50081-2(1993) : Electronagnetic Compatibility-Generic Emission Standard. Part 2 : Industrial Environment |
| Conducted and Radiated Emissions EN 55011 class B(1991) |
| Low Voltage Equipment Directive 73/23/EEC |
| Safety Requirements: EN61010-1: 1995 |

| 1. | 产品介绍...................................................................................... | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | 使用前之注意事项....................................................................... | 2 |
| 3. | 面板介绍…………………….…………………………………… | 3 |
| 4. | 操作方法…………………………………………………………. | 6 |
| 5. | 规格………………………………………………………………. | 8 |
| 6. | 维护……………………………………………………………….. | 11 |

安全术语与标示

以下各种安全标示可能会出现在这本操作手册或本产品上:

警告﹕表示产品在某一确认情况下或是在实际应用上之结果可能会对人体产生伤害甚至于造成生命之损失﹒

###### 注意﹕表示产品在某一确认情况下或是在实际应用上之结果可能会对本产品或是其它产品造成损坏﹒

以下各种安全标示可能会出现在这本操作手册或本产品上:

危险﹕	注意﹕	保护导电端子	接地端子

高电压	内容请参

考本手册

1. 产品介绍

GVT-417B为一个通用交流电压表, 可测量300uV~100V(10Hz ~ 1MHz)的交流电压.测量电压为1V时,相应分贝值为0dB.整个测量范围内,分贝值范围为-90dB~+41dB. 600Ω(1mW)dBm范围为-90dBm~+43dBm.

仪器的刻度高达1.1(对应+1dB).此延长的刻度非常有利于音频放大器特性的测量.另外,满刻度时,仪器输出端子输出大约0.1V电压.如此可监控测量.

2. 使用前之注意事项

(1). 底座接地端

在连接电源之前,保证底座接地端接地.

(2). 最大输入电压

如果输入电压超过指定电压,会损坏该电压表. 指定电压由输入讯号的峰值和叠加直流电压决定: 范围为0~300uV时, 最大输入电压为300V; 范围为3V~100V时, 最大输入电压为500V.

# (3). 连接线

当测量讯号很低(例如300uV)或测量讯号源阻抗很高,输入线

易受外部噪声影响.为了抑制噪音,根据噪声频率,选择屏蔽线或同轴线.

(4). 满刻度

GVT毫伏表采用一个延长的刻度,使读值范围大于传统的满刻度.

| 传统满刻度 | 延伸满刻度 |
| --- | --- |
| 0 ~ 1.0 0 ~ 3.1(3.2) -20 ~ 0 dB -20 ~ + 2 dBm | 0 ~ 1.12 0 ~ 3.5 -20 ~ +1 dB -20 ~ +3.2 dBm |

注意对于0 - 1.12 满刻度,1.0为额定值.红色标记   在最外圈的刻度指在’1.0’.

3. 面板介绍

- 表头

方便的电压和dB读值.

- 调零

机械式调零.

- 档位选择开关

以10dB/档的衰减选择合适的电压文件位, 方便读值.

- 输入接口

连接待测信号.

最大绝缘直流电压为 ±30V (峰值)

- 输出接口

当此仪表用作前置放大器,此接口输出信号.若档位选择开关打在100mV,输出电压将大约等于输入信号. 若否,档位选择开关打在相邻的高档或低档时,放大因子减少或增加10dB.

最大绝缘直流电压为 ±12V(峰值)

- 电源开关

- 电源指示灯

- 输入电源插座

4. 操作方法

## 电压测量

1. 关掉电源

2. 检查零点. 若有漂移, 用一个螺丝起子调整仪表前盖中央的零点调节螺丝.

3. 将交流电源插头插入交流电源插座.

4. 设置档位到100V并打开电源.

5. 将测试线连到输入端口,开始测量.

6. 调整档位选择开关直到指针指在≧满刻度的1/3处,以方便读值.

B. 分贝档位的应用

表盘上提供有两个分贝刻度,校准如下:

0dB = 1V

0dBm=0.775V(1mV,600Ω)

- dB

“Bel”是计量功率比值的对数单位.一个分贝(“decibel”, 缩写为dB)为一个贝尔(Bel)的十分之一.

dB的定义如下:

dB = 10 log (P2 / P1)

若R1=R2, 功率比值可如下所示:

dB = 20log (E2/E1) = 20log (I2/I1)

dB的定义最初如上用以表示功率的比值. 但在应用中,其它值的比率(电压比或电流比)对数也可称为dB.

例如,一个放大器的输入电压为10mV,输出电压为10V,放大等级为10V/10mV=1000倍.此也可以dB为单位表示如下:

放大等级=20log (10V/10mV) = 60dB

2. dBm

“dBm”为dB(mW)的缩写.表示的是相对于1mW的功率比值.通常指的是600Ω阻抗下的功率.

因此, “0dBm”定义如下:

0dBm = 1mW 或 0.775V 或1.291mA

3. 功率或电压的级别由刻度读值和选择的档位决定.

例如:

刻度读值      檔位        级别

(-1dB)    +  (+20dB)  =  +19dB

(+2dBm)  +  (+10dBm) =  +12dBm

4. 显示表头的dB和dBm刻度如下:

| 档位设定 | dB | dBm |
| --- | --- | --- |
| +40 +30 +20 +10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 | +20 ~ +41 +10 ~ +31 0 ~ +21 -10 ~ +11 -20 ~ +1 -30 ~ -9 -40 ~ -19 -50 ~ -29 -60 ~ -39 -70 ~ -49 -80 ~ -59 -90 ~ -69 | +20 ~ +43 +10 ~ +33 0 ~ +23 -10 ~ +13 -20 ~ +3 -30 ~ -7 -40 ~ -17 -50 ~ -27 -60 ~ -37 -70 ~ -47 -80 ~ -57 -90 ~ -67 |

5. 规格

| 机型 规格 | GVT-417B |
| --- | --- |
| 信道数 | 1 |
| 显示表头 (刻度长度105mm) | 1个指针(黑) |
| 刻度值 | 正弦波的Vrms值, dB值(0dB =1V) dBm值(0dBm=1mW) |
| 电压范围 | 12个档位:300uV,1,3,10,30,100,300mV, 1,3,10,30,100V |
| 分贝范围 | 12个档位: -70dB ~ +40dB,相邻两档相差 10dB |
| 分贝刻度 | -20 ~ +1 dB( 0 dB=1V) -20 ~ +3 dBm(0 dBm=1mW[600Ω] ) |
| 频率响应 (参考:1kHz) | 20Hz ~ 200kHz, ≦±3% 10Hz ~ 1MHz, ≦±10% |
| 失真 | ≦2%满刻度, １kHz |

| 电压精确度 | ±3% 满刻度,1kHz,(仅输入信号,无干涉) |
| --- | --- |
| 输入阻抗 | 大约1MΩ |
| 输入电容 | ≦50pF |
| 最大输入电压 (DC + AC peak) | 300V(300uV~1V檔位) 500V(3V~100V檔位) |
| *直流绝缘电阻 | ≦0.1Ω |
| 交流输出电压 | 0.1Vrms±10%x檔位,1kHz (满刻度,无负载) |
| 交流输出 频率响应 | 10Hz ~ 1MHz, ≦±3% (参考:1kHz, 无负载) |
| 使用电源 波动影响 | 若使用电源波动≦±10%,由此引起的显示变化≦±0.5% x 满刻度 |
| 交流电源要求 | 115(97~132)Vac/ 230(195~250)Vac,50/60Hz |
| 交流电源 功率消耗 | 10VA或4.0Watts (最大) |
| 保险丝替换 (选择电源115Vac) | T型, 0.2A, 250Vac |
| 保险丝替换 (选择电源 230Vac) | T型, 0.1A, 250Vac |
| 操作环境 | 在室内使用 安装等级：II 污染程度：2 高达海拔2000m 操作温度:0℃~40℃, 相对湿度<80% 储存温度:-10℃~+70℃, 相对湿度<70% |
| 尺寸 | 130(W) x 210(H) x 295(D)mm |
| 重量 | 大约2.7kg |
| 附件 | 测试导线……………………..GTL-101 x 1 操作手册………………………………..x 1 |

*在输入公共端和底座间

6. 维护

6-1. 清洁

以温和的洗涤剂和清水沾湿柔软的布擦拭仪器。不可以直接喷洒清洁剂到机器上，以防泄漏到机器内部而损坏机器。不要使用含碳氢化合物或氯化物，或类似的溶剂，亦不可使用研磨的清洁剂。

6-2. 故障排除

GVT-417B的故障排除仅限于检查输入电源保险丝.如果你有其它操作困难,请与固纬代理商联系.

警告：为避免电击，电源线的接地保护导体必须接到大地。

警告：为了确保有效的防火措施，只限于更换特定样式和额定值的保险丝。更换前必须先切断电源，并将电源线从电源插座上取下来。