目   录

- 简介……………………………………………………(2)

- 技术规格………………………………………………(2)

- 工作方框图……………………………………………(3)

- 使用说明和操作步骤…………………………………(3)

- 使用注意事项…………………………………………(6)

- 校准与维修……………………………………………(7)

一．简介

电容耐压测试仪是对各种电容器的耐压能力进行测试的仪器,它可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测对象的击穿电压、漏电流等性能指标，并可以作为直流高电压源用来测试元器件和极化电源。LK2673C电容耐压测试仪，是根据电容器特点而设计，耐压从0-3kV，漏电流0－100mA（特殊要求另定）。适合各种电容器电器进行耐压测试、高反压二极管（硅堆）的反向击穿、反向漏电流，高反压三极管的反向击穿电压、反向漏电流，以及作为极化电源用。是科研实验室、工厂不可少的耐压实验设备。

LK2673C电容耐压测试仪产品是在吸收、消化国内外先进耐压测试仪的基础上，结合众多用户的实际使用情况加以提高、完善设计而成的。它具有测试电压、漏电流同时显示，可根据不同安全标准和用户不同需求连续任意设定，功能更加丰富实用并且可通过漏电流显示反映被测体漏电流的实际值和比较同类产品不同批次或不同厂家产品中的耐压好坏程度，确保你的产品安全性能万无一失在技术性能和质量可靠性能上属国内领先水平。

二．技术规格（LK2673C）

(1) 电压测试范围  ： DC：0－3kV±5% ；

(2) 漏电流测试范围： DC：0～2mA、0～20mA、 0－100 mA  漏电流准确度：±3%

（3）报警值预置范围 : DC 0～2mA、0～20mA、 0－100 mA；    （连续设定）

(4) 时间测试范围：1－99S，（连续设定和手动）

(5) 变压器容量  ： 500VA；

(6) 输出电压：直流，正极性

(7) 工作条件：环境温度：0－40ºC   相对湿度：0-40℃      相对湿度：≦75%

(8) 体    积： 320×170×245

(9) 重    量： 18kg;

(10)供电电源： 220V±10%    50/60HZ

三．工作方框图：

耐压测试仪是由高压升压回路、漏电流检测回路、指示仪表组成，高压升压回路能调整输出需要的实验电压，漏电流检测回路能设定击穿（保护）电流，指示仪表直接读出实验电压值和漏电流值（或设定击穿电流值）。在实验中，样品要求的实验电压作用下达到规定的时间时，仪器自动或被切断实验电压；一旦出现击穿，漏电流超过设定的击穿（保护）电流，能够自动切断输出电压，并同时报警，以确定样品能否承受规定的绝缘强度实验。

四．使用说明和操作步骤：

（1） LK2673前面板示意图  见图（二）

1． 电源开关；

2． 启动钮 ：按下时，测试灯亮，此时仪器工作；

3． 复位钮 ：按下时，测试灯灭，此时无高压输出；

4． 定时开关：“开”时，为99S内任意调节，“关”时，定时器不工作，为手动；

5.  电压调节钮 ：调节输出电压的大小，逆时为小，反之为大；

- 遥控插座： 插上遥控插头可通过高压棒上的开关对仪器进行遥控控制；

- 高压输出端：DC高压输出端，

- 接地线柱  ：连续测试接地线用；

9. 测  试 灯 ：该灯亮，表示高压已启动，灯灭则高压断开；

10.超  漏 灯 ：该灯亮，表示被测物击穿超漏为不合格；

图（二）

- 漏电流显示窗 ：漏电流指示；

12. 电压显示窗：输出电压指示；

13. 时间显示窗 ：测试时间指示；

14. 定时时间设置拨盘：0-99S定时调节，可设定所需要测试时间值

15. 漏电流预置调节钮：按下预置开关，可设定漏电流报警值0.－2mA、2－20mA、    20-100mA；

16. 漏电流预置开关：按下预置开关，可设定漏电流报警值，放开预置开关，在常态时

为测试状态，可通过“漏电流指示电流表”实时检测到漏电流值；

17. 漏电流量程选择开关：常态为 ０－2mA，按下为０－20mA；

18. 漏电流量程选择开关：按下为0-100mA

19.报警延时调节钮：调节该钮，使得仪器在充电时间内不报警；

(2) 操作步骤:

操作时必须戴好橡胶绝缘手套、座椅和脚下垫好橡胶绝缘垫！只有在测试灯熄灭状态，无高压输出状态时，才能进行被试品连接或拆卸操作！

1. 接被测物体是在确定电压表指示为“０”，测试灯熄灭，并把地线连接好；

2. 设定测试电压范围；

3. 设定漏电流测试所需值；

(A) 按下预置开关；

(B) 调节所需电流范围档；

(C) 调节所需漏电流报警值；

(D) 预置开关恢复常态；

4. 手动测试：

(A) 将定时开关为关的位置，按下启动钮，测试灯亮，将电压调节钮旋到需要的指示值；

(B) 测试完毕后,将电压调节到测试值的1/2位置后按复位钮，电压输出切断，测试灯灭, 此时被测物为合格；

(C) 如果被测物体超过规定漏电流值，则仪器自动切断输出电压，同时蜂鸣器报警。超漏指示灯亮，此时被测物为不合格，按下复位键，即可消除报警声；

5.定时测试:

(A) 定时开关为“开”时，调整时间调节钮旋，设定所需测试时间值；

(B) 按下启动钮，将电压调到所需测试值；

(C) 如定时到，测试电压被切断，被测物为合格，若电流过大，不到计时时间， 超漏灯亮，蜂鸣器报警，被测物为不合格，按下复位键，即可消除报警声。

6.设定报警延时时间：

  - 用测试线将被测电容器接入耐压仪的高压输出端（正极）和接地接线柱（负极）；

  - 按下启动钮，调节报警延时调节钮，使得耐压仪在电容器充电时间不报警；

  - 反复启动几次，调节报警延时调节钮，使得延时时间处于临界状态

7.测试结束后，必须带被测电容器两端放完电后，及电压显示降至最小后（小于0.02KV），方可取下被测电容器。

注意：在测试完毕取下被测件彻底放电，以免受电击！

五. 使用注意事项:

(1) 操作者必须戴绝缘橡皮套，脚下垫绝缘橡皮垫，以防高压电击造成生命危险；

(2) 仪器必须可靠接地；

(3) 在连接被测体时,必须保证高压输出“０”及在“复位”状态；

(4) 测试时,仪器接地端与被测体要可靠相接，严禁开路；

(5) 切勿将输出地线与交流电源线短路，以免外壳带有高压，造成危险；

(6) 尽可能避免高压输出端与地短路，以防发生意外；

(7) 测试灯、超漏灯、一旦损坏，必须立即更换，以防造成误判；

(8) 排除故障时，必须切断电源；

（9）为了避免意外电击，操作本仪器时请带好橡胶绝缘手套；

(10) 仪器空载调整高压时，漏电流指示有起始电流，属正常，不影响测试精度；

(11) 仪器避免阳光正面直射，不要在高温潮湿多尘的环境中使用或存放；

(12) 仪器使用一年后，必须按照国家技术监督部门要求送计量部门或回厂检定，

合格后，方可继续使用。

六. 校准与维修:

(1)校准

1. 电压校准

A) 仪器处在复位模式，电压调节钮逆时针旋到底；

B) 将高压表与耐压仪连接好；

- 根据不同的耐压测试仪型号选择高压表合适的测量范围，注意，高压表的误差应

±1%以内，如果系指针高压表应使测量范围落在标尺刻度的1/3以上。

D）按下启动钮，调整电压输出钮，使高压表的读数为下表所示的检测点数值调整相应的电位器，使表头指示的误差满足技术要求。

表1

| 型号 | 电压范围 | 电位器 | 检测点 | 指示指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lk2673 | 0-3 kV | W4 | 1; 2; 3kV | 1，2，3kV |

2.漏电流校准

A) 将数字电流表与耐压测试仪连接好；

B) 仪器处在复位模式，电压调节钮逆时针旋到底漏电流选择开关放在2mA檔（2mA

为校准漏电流基准档；

C) 按下表将调试选择合适的负载电阻；

表2    校准电压为500V

| 电流(mA) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻(kΩ/W) | 1000/1 | 500/1 | 250/1 | 100/1 | 50/5 | 25/10 | 10/25 | 5/50 |

D) 将负载电阻放在数字电流表串联到仪器的输出端和测试地之间；

- 按下启动钮使仪器处在测试状态，缓慢调整输出电压约500V，看数字表电流显示在1mA处，然后调整电位器W8(AC)，使仪器电流表指示到1mA±1%

- 报警延时调节钮逆时针旋到头；

G） 在校准基准电流1mA处正确无误时，调报警门限电压（此时漏电流表针处在1mA满度刻线上）调报警电位器Ｗ1使之报警；在按下漏电流预置开关，此时漏电流显示应在1mA±1%,若超差，则调整电位器W7，使仪器电流显示在1mA±1%.

H) 检查0.5mA、2mA、5mA、10mA、20mA、100mA各点报警值应在±3%以内为合格；

I) 若有个别档超差，可根据超差值的高低，适当地将5mA档报警值调低或调高；